关于倒置显微镜采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对倒置显微镜采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

1. 项目名称：倒置显微镜

1.项目预算：1.8万元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| 倒置显微镜 |  |  | 18000 | 1个 |

**二、技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **整机要求：** |  |
| 2 | 采用优良的无限远光学系统，配置长工作距离平场物镜与大视野目镜。旋转摆入摆出式聚光灯系统，可对高培养皿或圆筒状烧杯进行无沾染培养细胞观察，符合人机工程学要求的理想设计。本仪器适用于对细胞观察，透明液态组织的显微观察，也可对培养皿中的培养组织进行动态显微观察，可应用与科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门。 |  |
| 3 | **设备参数：** |  |
| 4 | 目镜：10X平场大视野目镜 |  |
| 5 | 物镜（无限远长工作距离平场消色差物镜）PL L10X/0.25 工作距离：19±0.5mmPL L10X（相衬）/0.25 工作距离：4±0.5mmPL L20X（相衬）/0.4 工作距离：8.0±0.5mmPLL40X（相衬）/0.65 工作距离：3.5±0.5mm |  |
| 6 | 目镜筒：45°倾斜，双目瞳距调节范围：53-75mm |  |
| 7 | 调焦机构：粗微动同轴调焦，微动格值：≤2μm，粗动松紧可调，带锁紧和限位装置 |  |
| 8 | 转换器：五孔转换器 |  |
| 9 | 载物台：固定载物台尺寸：227mm×208mm 玻璃圆载物台板尺寸：φ118mm |  |
| 10 | 聚光系统：特长工作距离聚光灯，工作距离55±5mm，带相衬装置 |  |
| 11 | 照明系统：卤素灯，亮度与空间位置可调 |  |
| 12 | 滤色片：磨砂玻璃、蓝、绿滤色片 |  |
| 13 | 偏光装置：简易偏光 |  |
| 14 | 最大分辨率：≥3840\*2160 |  |
| 15 | 像元尺寸：≤1.62um\*1.62um | 是 |
| 16 | 靶面尺寸：1/1.7 |  |
| 17 | 数据位数：12bit |  |
| 18 | 曝光方式：逐行扫描 |  |
| 19 | 输出颜色：彩色 |  |
| 20 | 输出帧率：4K输出30FPS/1080P输出60FPS |  |
| 21 | 处理器1：ARM Cortex A17 四核@Max.1.4Hz视频处理器 |  |
| 22 | 处理器2：ARM Cortex A7 单核@Max.900MHz视频处理器 |  |
| 23 | 自主研发的测量系统 |  |
| 24 | 内存：可储存DXF文档 |  |
| 25 | 储存方式：外接U盘（可支持FAT32和NTFS文件系统） |  |
| 26 | 触发方式：软件触发/外部触发（高级） |  |
| 27 | 外设接口：USB3.0 USB2.0接口、千兆网配 |  |
| **三** | **配置要求** |  |
| 1 | 显微镜主机  |  |
| 2 | 相机 |  |
| **四** | 整机保修3年 |  |

**三、商务需求**

供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供化学试剂的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

5、该交易于政采云平台上进行。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年4月3日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师 联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                           绍兴市妇幼保健院

2024年3月29日