关于动态血压监测仪采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，医院设备科室对动态血压监测仪采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

1. 项目名称：动态血压监测仪

1.项目预算：4万元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 动态血压监测仪 | 迪姆 | DMS-ABP2 | 20000元 | 2台 | 40000元 |

1. 技术参数

1.需获得国家药监局《动态血压监测仪》的医疗器械注册证，并获得欧盟CE认证、ISO13485质量体系认证。

2.支持长达24小时至7天的长时间记录。（提供所投产品医疗器械注册证证明）。

3.测量方法采用示波法进行血压测量。

4.血压测量范围：0-260（mmHg），最大测量值不低于260mmHg（提供所投产品医疗器械注册证证明）；

5.脉搏率测量范围：30-220，最大测量值不低于220（提供所投产品医疗器械注册证证明）；

6.支持过压保护。当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。

7.支持释压保护。袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。

8.支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

9.支持自动重测功能。对错误数据可进行自动重测。

10.两节碱性5号电池供电。

11.存储容量可储存至少460条以上测试数据。（提供所投产品医疗器械注册证证明）

12.屏幕要求为液晶点阵屏显示，可显示全程记录的全部血压趋势图，可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息。

13.具备实时时钟功能，能够显示当前时间。

14.能够测定患者体位状态。

15.支持碱性电池、镍氢电池。

16. 独创的彩色打印报告，可打印彩色报告。

17.小时动态血压数据可回放至同品牌的动态心电系统内，对24小时动态血压数据及心电图数据同步显示。（提供对应的报告验证或演示）

18. 支持比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析。

19.支持多种形式显示及打印回放数据，方便医生做出全面诊断。

20. 支持预设功能。可设置二十多种以上的测量间隔和测量时间，适用于各种不同的测量需求。

21. 具有趋势图功能。能选择显示心率趋势图、平均动脉压、脉压差数据、错误数据、RPP数据趋势图。

22. 数据表功能。能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据以不同颜色进行标注，并可选择是否显示；可修改或删除数据。

23. 柱状图功能。能选择显示全部、白天、晚上柱状图。

24. 饼状图功能。能选择显示全部、白天、晚上饼状图。

25. 医生个性电子签名，可录入实际笔迹。

26. 对不同操作医生可设置不同操作密码，登陆界面可选择不同操作科室，多层安全保护机制。

27. 具备儿童血压模式，具备5个阶段的数据库。

28. 患者信息登记功能，可登录患者的详细信息，避免混淆数据。

29. 提供业界领先的拟合线数据报告。（提供软件截图验证或演示）。

30. 可升级至卫星血压系统，实现异地数据会诊分析.（提供卫星血压相关证件或软著验证）。

31.支持晨峰血压报告功能。（提供晨峰血压报告验证或演示）。

32.支持晨峰下午血压报告功能。

33.多达13种报告风格和18种结论风格可供选择。

34.支持360视图对接，可查看病例的相关临床信息。

35.具备手动预约及自动批量预约（无需刷卡及输入ID号）。

36.支持报告中正常值范围设置，含平均值、标准差、血压负荷和下降率的正常范围。

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供化学试剂的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2023年5月9日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

六、联系方式：

联系人：张老师 联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市府山街道东街305号绍兴市妇幼保健院

                                           绍兴市妇幼保健院

2023年5月5日