绍兴市妇幼保健院内窥镜手术动力系统

手柄及刀头的询价公告

- 按照绍兴市妇幼保健院采购需求，医院设备科室对内窥镜手术动力系统手柄及刀头采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

- 项目名称：内窥镜手术动力系统手柄及刀头

1.项目预算：20000元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 上限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内窥镜手术动力系统手柄 | - 1.动力手柄采用多联动低惯量传递结构，更加平稳低振动，手柄静音工作，满负荷工作时噪声小于55db，振动小，手柄稳定不抖动； - 2.电机中空设计，刀头电机直线中空，保证吸引通道畅通，且电机中空通道大于刀头，保证手柄不会堵塞； | 1 | 20000元 |
| 纵切刀头 | - 1.刀头工作长度≥3种规格可选，至少应包含≥330mm/390mm/410mm；最大刀具工作长度≥410mm，保证了较大子宫的手术工作距离需求； - 2.刀头为钝性无创头端设计；刀具外径尺寸至少3种规格可选，包含≥3mm/4mm/5mm，其中最大规格刀头直径应≥5mm；针对大型组织切割更有力，缩短手术时间； - 3.具备纵切刀头，纵切模式下前后往复500～3000转/分； | 5 |  |
| 旋切刀头 | - 1.刀头工作长度≥3种规格可选，至少应包含≥330mm/390mm/410mm；最大刀具工作长度≥410mm，保证了较大子宫的手术工作距离需求； - 2.刀头为钝性无创头端设计；刀具外径尺寸至少3种规格可选，包含≥3mm/4mm/5mm，其中最大规格刀头直径应≥5mm；针对大型组织切割更有力，缩短手术时间； - 3.具备旋切刀头，正向、逆向、往复切割500～12000转/分； | 5 |  |
| 本次询价采购消耗品并免费提供配套内窥镜手术动力系统至合同期结束 |  |  |  |
| 配套设备要求： - 1.获得二类医疗器械上市许可； - 2.主机可输出≥4种切割模式，包含前后纵向切割、正向旋切、逆向旋切、往复旋切。根据手术情境，可以通过控制刨削器主机面板选择适合于各类不同手术情况的旋转模式与刀头配合，提高手术效率； - 3.具有电动手柄识别功能和记忆功能，手术中可记忆上一次的参数，适应不同术者的习惯和不同的病理情况；有效防止误操作并缩短手术时间； - 4.往复频率每秒钟1-10次可调，可以自定义切吸频率； - 5.产品具有智能控制软件，有负压、吸力、运行状态实时监测功能； - 6.具有与手柄脚踏连动的吸引开关，手柄待机时负压蓄力，手柄运行时自动开启，保证最大切吸效率的同时保证待机腔内不失压； - 7.配备脚踏开关，同时具有吸引和切割的功能，且采用无级变速，连续变速功能。脚踏防水IPX8级； - 8.人机界面：液晶触控屏人机交互界面，具有实时监测数值显示。 |  |  |  |

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供医疗耗材的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，消毒产品卫生评估报告等相关证件。

5、供应商应具备浙江省两定机构医疗保障信息平台产品配送权，无配送权限的将做无效处理。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2025年11月5日北京时间17时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

六、联系方式：

联系人： 金老师                           联系电话：0575-88216318

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

康复楼三楼设备科

绍兴市妇幼保健院