关于生物样本库智能环境监控采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对生物样本库智能环境监控采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：生物样本库智能环境监控
1.项目预算：39000元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	生物样本库智能环境监控
	
	
	39000
	1套


二、技术参数

	一
	整机要求：
	

	1
	系统能对温度、温湿度、氧气浓度等参数进行实时采集和24小时监控，具有报警管理、数据储存管理、远程信息登录查询等功能。当监测到采集的数据超过正常范围，能及时提供报警
	

	2
	各类数据采集模块采集后，根据设定的采集时间自动上传实数据，经由数据传输模块（网关）直接通过移动网络上传平台，用户可通过 PC 端、微信端等方式进行查看，用户只需登录 即可设置、查询或下载相关数据
	

	3
	对于温度、温湿度、氧气浓度等数据可生成管理数据记录，自动生成管理统计报表
	

	二
	设备参数要求：
	

	1
	智能温湿度采集器：
	

	1.1
	显示屏≥2.5寸，显示精度≤0.01℃
	

	1.2
	采用进口高精度温湿度数字传感器，所有数字温度传感器为原厂出厂前校准，使用过程中自动校准
	

	1.3
	自动检测温湿度传感器硬件故障，并自动向服务器发送对应错误代码报告故障
	

	1.4
	无需外接电源，内置电池，电池寿命≥2年；自动监测电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告警信
	

	1.5
	采集频率：60s～60min可调
	

	1.6
	信号传输距离：≥500米
	

	1.7
	温度可靠测量范围：-35℃～+60℃
	

	1.8
	温度相对误差：±0.2℃以内
	

	1.9
	湿度可靠测量范围：0～100%RH
	

	1.10
	湿度相对误差：±2%RH以内
	

	1.11
	采集数据存储量：≥50000组
	

	1.12
	可吸附在设备外部，可以随时布署在不同区域；具备IP65防护等级（防水、防尘、防震等特性）
	

	2
	智能温度采集器：
	

	2.1
	显示屏≥2.5寸，显示精度≤0.01℃
	

	2.2
	采用进口高精度传感器，传感器主机与传感器可分离；所有数字温度传感器为原厂出厂前校准，使用过程中自动校准
	

	2.3
	自动检测温度传感器硬件故障，并自动向服务器发送对应错误代码报告故障
	

	2.4
	无需外接电源，内置电池，电池寿命≥2年；自动监测电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告警信
	

	2.5
	采集频率：60s～60min可以设置
	

	2.6
	信号传输距离：≥500米
	

	2.7
	温度可靠测量范围：-180℃～+60℃
	

	2.8
	温度相对误差：±0.5℃以内
	

	2.9
	采集数据存储量：≥50000组
	

	2.10
	可吸附在设备外部，可以随时布署在不同区域；具备IP65防护等级（防水、防尘、防震等特性）
	

	3
	氧气采集器：
	

	3.1
	显示方式：数字显示
	

	3.2
	支持传感器：电化学式
	

	3.3
	传感器寿命：≥3年
	

	3.4
	默认量程：0～30%VOL
	

	3.5
	默认精度：≤0.1%VOL
	

	3.6
	采样方式：扩散式
	

	3.7
	报警方式：现场屏幕显示+声光报警
	

	3.8
	主动传输数据至气体报警控制器，实现数据的远程查看、导出功能；可远程进行自主报警设置
	

	3.9
	具备IP66防护等级、Ex d IIC T6 Gb防爆等级
	

	4
	气体报警控制器：
	

	4.1
	显示方式：数字显示
	

	4.2
	报警方式：声光报警
	

	4.3
	具备扩展功能，可最多同时连接10台采集器，进行数据收集
	

	4.4
	免费提供SIM卡，进行数据上传
	

	5
	智能网关：
	

	5.1
	显示屏≥2.5寸，可实时显示最新接受的采集器数据
	

	5.2
	信号传输距离：≥500米
	

	5.3
	内置SIM卡模块，可直接外插SIM卡，即插即用
	

	5.4
	支持GPRS网络（4G），按网络信号强弱选择配置移动或联通网络的物联网卡，数据直接发送到云服务器
	

	5.5
	可远程设定捆绑采集器
	

	5.6
	具有可扩充设备的预留接口
	

	5.7
	可以同时接收和上传20个以上采集模块的数据
	

	5.8
	内置电池，一次完全充电可连续使用寿命大于2*24小时，具备充电接口
	

	5.9
	自动监测模块电池剩余容量，低于指定容量后可自动发送电量告警信
	

	5.10
	外接市电断电，系统平台发送断电报警信息
	

	5.11
	报警方式：灯光报警、蜂鸣器报警
	

	5.12
	数据存储量：≥50000组
	

	5.13
	具备IP65防护等级
	

	三
	系统要求：
	

	1
	监测系统：
	

	1.1
	基于B/S架构，兼容多种浏览器；云存储数据，不需要配备服务器；
	

	1.2
	可与其它监控系统数据对接；平台系统数据预留数据授权接口
	

	1.3
	具有独立的软件著作权
	

	2
	系统平台：
	

	2.1
	可在管理首页模块快速查看设备总数、报警信息（次数）、短信剩余、语音剩余时间等
	

	2.2
	监测显示页可直观查看到：实验室的运营状态（正常（异常）、信号强弱、电压值），最新数据采集时间等，通过各项数据快速了解各设备、环境的监测数据信息及智能采集器状态情况
	

	2.3
	可在设备管理项新增修改删除采集器信息、报警项目、报警器，可查看历史报警信息
	

	2.4
	可远程实现网关对各类采集器的绑定，实现网关专属性；也可远程解绑，实现网关的自主式服务传输
	

	2.5
	可在设备工具项中查看各智能采集器的实时运行状态（上传时间、信号强弱、电压值、通讯网关等）
	

	2.6
	可自定义采集器排序
	

	3
	设备工具：
	

	3.1
	可以查看所有超低温冰箱的编号、名称、数据最新上传时间、最新上传数据值、数据上传网关编号、最新电压、最新射频信号；并可以实现远程校准及修改数据采集间隔功能；也可查看单一智能采集器的历史数据（采集时间、接收时间、上传时间、采集数据、电压、信号、网关编号、网关网络信号、网关电压等）
	

	3.2
	可以查看所有网关的编码、上报时间、电压、网络信号、内存存储量、Flash存储数量；也可查看单一网关的历史数据（采集时间、上传时间，电压、网络信号、采集序号、电源状态、内存存储量、Flash存储数量）
	

	3.3
	报警：
	

	3.3.1
	单一智能采集器，依据采集信息，可以低电压、超温等设置异常判断值
	

	3.3.2
	单一智能采集器可以自行设置报警频次,异常直接报警、异常连续N次（可自行设置次数）报警，24小时内首次异常报警
	

	3.3.3
	单一智能采集器可以实现分级报警管理，可以依据连续异常次数多少来向不同级别管理员发送异常报警信息
	

	3.3.4
	单一智能采集器异常处理后可通知各级指定管理员
	

	3.3.5
	单一智能采集器报警项可以单独关闭也可批量关闭
	

	3.3.6
	报警设置可以单独设置也可批量设置
	

	3.3.7
	无需单独配置异常报警设备，异常报警可以同时实现短信、微信、邮件、无线声光报警器、语音同步；邮件、短信、语音、微信等报警方式均可同时送达号码不受限制
	

	3.3.8
	报警历史信息可以标注处理情况，同时可以标注异常原因（设备断电、故障、停用、取物等）
	

	3.3.9
	异常报警信息可输入（设备名或责任人）查询，也可选择查询条件（报警类型、报警时间）查询
	

	3.3.10
	异常报警信息可以导出报表（设备名、接警人、报警时间、异常信息、处理时间、责任人、备注等）
	

	3.4
	数据管理：
	

	3.4.1
	日报：时间节点可以自行选择；日期可以选择查询；可以选择部分采集设备或全部设备导出日报；可以选择导出文档格式（EXCEL或PDF）
	

	3.4.2
	月报：月份可以选择查询；可以选择部分采集设备或全部设备导出月报
	

	3.4.3
	数据报表：时间区间可以选择；智能采集器可以选择；可以选择导出文档格式（EXCEL或PDF）
	

	3.4.4
	监控数据导出：时间区间可以选择；多智能采集器数据可以同时选择；可以选择是否统计温度最大值、最小值；可以选择导出文档格式（EXCEL或PDF）；可以选择统计项打印曲线报表；时间区间可以选择；多智能采集器数据可以同时选择；可以选择数据频率；自动生产PDF文件打印
	

	3.5
	日志管理：
	

	3.5.1
	登录日志：可以查看所有登录信息（登录人、登录时间、访问IP、客户端信息）
	

	3.5.2
	操作日志：

可以查看所有操作信息：操作人、操作时间、操作内容、操作状态等；

操作日志包括：操作人、时间、详情；

可以查看单一操作的日志详情
	

	3.5.3
	组织管理：

可以自行设置组织架构，自行创建各级组织名称；

自行新增用户名并选定其所在组织的位置；

不同用户的使用模块权限由管理者授权
	

	3.5.4
	账户管理：

初始管理用户由系统维护者添加；

管理用户凭初始密码登录后，可自行修改基本信息；

 管理用户可以凭初始密码登录后自行修改登录密码
	

	四
	微信端要求：
	

	4.1
	在微信平台关注公众号，绑定授权用户即可查看授权用户名下智能采集器监测数据（设备数量、监控点数量、短信余量、语音余量）
	

	4.2
	可以查看用户名下所有智能采集器数据
	

	4.3
	单一智能采集器可以查看历史数据列表
	

	4.4
	单一智能采集器的历史数据可以自行设置时间区间
	

	4.5
	用户开通微信通知即可通过微信接收异常报警信息
	

	4.6
	报警历史可以随时查看；提醒历史可以随时查看
	

	五
	配置要求：
	

	1
	智能温湿度采集器（含3年平台费）4套
	

	2
	智能温度采集器（含3年平台费）8套
	

	3
	氧气采集器及气体报警控制器（含3年平台费及3年SIM卡流量费）1套
	

	4
	智能网关（含3年SIM卡流量费）4套
	

	5
	实验室智能环境监测平台（3年平台使用权）
	

	六
	商务条款：
	

	1
	保修≥2年
	

	2
	务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关证件等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应
	

	3
	提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明  
	

	4
	卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸
	

	5
	安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）
	

	6
	安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训
	

	7
	维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。
	


三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年9月9日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年9月6日


