关于转运床采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对转运床采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：转运床

1.项目预算：49500元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	转运床
	
	
	24750
	2台


二、技术参数

	序号
	功能和技术参数及配置
	对应指标，详细说明，否则视为不符要求

	一、
	适用科室：分娩室
	

	二、
	用途：内镜中心病人转运、监护、抢救三功能一体推车床
	

	三、
	具体技术参数
	

	3.1
	全床尺寸：总长度≥2100mm、总宽度≥760 mm（提供产品说明书佐证）
	

	3.2
	整体升降：最高位置（含床垫）≥880 mm，最低位置（含床垫）≤600 mm
	

	3.3
	全钢床体、采用双液压缸设计（非框架结构），床面采用可透X光抗倍特床板，厚度≥6mm
	

	3.4
	床体具备压力补偿系统，避免压力不均匀而出现床面倾斜
	

	3.5
	四种基本功能：后背抬起、床面升降、头高脚低、头低脚高
	

	3.6
	两侧脚踏板控制高低升降
	

	3.7
	两侧脚踏板头尾倾斜功能
	

	3.8
	头、尾均有三档刹车制动器
	

	3.9
	气压助力头部升降
	

	3.10
	双侧全程可折叠护栏，防夹手功能
	

	3.11
	背部抬高：0-90°
	

	3.12
	手动快速前倾体位，无需外力维持
	

	3.13
	整床倾斜功能（头低脚高）倾斜范围：0-18°（提供产品说明书佐证）
	

	3.14
	整床倾斜功能（头高脚低）倾斜范围：0-18°（提供产品说明书佐证）
	

	3.15
	床体具备四角防撞轮和双侧防撞条，用于保护床体免受伤害
	

	3.16
	采用专业医用脚轮，直径≥200mm
	

	3.17
	最大承重：≥318KG，床体可悬挂各类急救设备。
	

	3.18
	液压柱与床架连接部分为滑动式设计，具备冲撞缓冲功能（需提供部件特写的实物照片佐证）
	

	3.19
	床垫：采用防水透气及抗菌面料，面罩接缝处采用高频热压技术，无剪切力定位、防火内衬，液体及污物不会渗入，长≥1800cm，宽≥600mm，厚度≥760mm，且与原床同品牌配套
	

	3.20
	床体底部托盘最大可放置8L氧气瓶
	

	3.21
	床头两侧包含滚珠式床头及整床角度指示器，有0°，45°，90°重点标识（提供产品说明书佐证）
	

	3.22
	床体两侧具备引流袋挂钩，数量≥6个
	

	3.23
	床体配有中心刹车转向系统（第五轮），中心刹车转向系统控制器与刹车系统控制器为一体设计。（需提供体现品牌和部件特写的实物照片佐证）
	

	四、
	单张配置要求
	

	4.1
	床体1套
	

	4.2
	床垫1张
	

	4.3
	折叠护栏2只
	

	4.4
	脚踏操作系统1套
	

	4.5
	标准脚轮4只
	

	4.6
	中央刹车系统1套
	

	4.7
	抢救床把手2只
	

	4.8
	ABS一体成型基座1套
	

	4.9
	中央导向系统（第五轮）1套
	

	4.10
	床头角度指示器2只
	

	4.11
	引流袋挂钩6只
	

	4.12
	输液杆1根
	

	五
	售后服务
	

	5.1
	维修
	

	5.1.1
	设备验收合格，投入使用后免费保修一年，需提供原厂保修承诺。保修后免收维修费，保证零配件供应8年以上；保修起始时间以医院验收合格，投入使用之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕验收后的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期
	

	5.1.2
	提供仪器电子版SOP文件、中文操作手册和维修手册
	

	5.1.3
	免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容以及到上级医院培训事宜）
	

	5.1.4
	维修响应时间8个工作小时，24个工作小时未修复提供备品
	

	5.1.5
	请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service
	

	5.2
	附加必备条件：
	

	5.2.1
	提供符合上述参数和配置要求的详细配置清单
	

	5.2.2
	列出上述已明确选件及未作要求但可提供选件的清单
	

	5.2.3
	所有配置为同品牌原装产品(除注明要求例外)
	

	5.2.4
	所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
	

	5.2.5
	提供所投产品的详细彩页，如彩页中没有涉及到相关技术参数，提供原厂技术白皮书（DATASHEET）
	

	5.3
	资质要求
	

	★5.3.1
	投标产品属于医疗器械管理的，供应商应提供有效的医疗器械产品备案证或注册证（自投标截止日起至政府采购合同签订之日止，备案证或注册证必须在有效期内）。第一类医疗器械产品须提供由备案人所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门出具的有效的备案凭证；第二类医疗器械产品须提供注册申请人所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证；第三类医疗器械产品须提供国务院食品药品监督管理部门审批的有效的医疗器械注册证
	

	5.3.2
	提供投标产品的制造商通过ISO9001、ISO14000、ISO13485等体系认证并获得相关证书的
	

	5.3.3
	投标产品如列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书
	

	5.3.4
	投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书
	

	六
	安装及验收要求
	

	6.1
	到货期：中标即日起30日内；如有例外，可在合同中另行约定
	

	6.2
	安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场
	

	6.3
	安装完成时间：接用户通知后7个工作日内全部调试完成
	

	6.4
	安装标准：符合国家有关安全技术规范和技术标准，负责医院安装工作。设备进场安装期间对医院原有装饰面或构造物有破坏的需按原做法要求进行修复。设备安装产生的垃圾由中标单位负责处理外运
	

	6.5
	验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准
	

	6.6
	如是计量强制检定设备，验收时需提供计量合格证
	

	七
	付款方式：按《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求执行。不得把履约保证金转为质量保证金或收取质量保证金。
	

	八
	其他
	

	8.1
	请注明进入市场时间 Year first sold
	

	8.2
	请提供国内医院投标机型安装台数 Number sold
	

	8.3
	请注明软件最新版本 LAST UPDATED
	


三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年8月22日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年8月19日


