关于胎心监护仪（双胎）采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对胎心监护仪采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

1. 项目名称：胎心监护仪

1.项目预算：3.6万元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 预算单价（元） | 数量 | 报名产品品牌型号 | 报价（元） |
| 胎心监护仪（双胎） | 36000 | 1台 |  |  |

二、技术参数：

1. 监护参数：双胎功能，胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；
2. 多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；
3. 无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；
4. 探头IPX8防水等级；
5. 探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；
6. 宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响；
7. 打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示；
8. 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；
9. ≥10英寸高清晰液晶彩屏；
10. 多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；
11. 监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；
12. 内置式宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；
13. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；
14. 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；
15. 回顾报警功能，可回顾最近的至少100条报警信息；
16. 支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；
17. 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统。

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供化学试剂的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

5、该交易于政采云平台上进行。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2023年1月13日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师 联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市府山街道东街305号绍兴市妇幼保健院

                                           绍兴市妇幼保健院

2023年1月11日