关于多部位紫外线治疗仪采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，医院设备科室对多部位紫外线治疗仪采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

1. 项目名称：多部位紫外线治疗仪

1.项目预算：5万元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| 多部位紫外线治疗仪 |  |  |  | 1 |

技术参数

1.紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；

2.紫外线辐射强度：

1）体表照射器距离照射面距离≤1cm时，开机辐射强度≥17.1mw/cm2 ；

2）直光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥15mw/cm2；

3）弯光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；

4）鼻光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；

3.紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时:

1）体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm2；

2）体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥177mm2；

3）体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm2；

4）体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm2；

4.治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；

5.语音提示功能：治疗结束时有音响提示；

6.治疗时间过量报警功能：当设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。

7.一键飞梭操控，面板提示醒目准确；

8.治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；

9.冷热阴极增强型照射器：具备低压、低臭氧、智能温度控制等。

10.紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；

11.防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2 ，并有相关的检测报告证明。

12.紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 。

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供化学试剂的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

5、供应商应具备浙江省药械采购平台产品配送权，无配送权限的将做无效处理。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2022年9月12日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商。

六、联系方式：

联系人：张老师 联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市府山街道东街305号绍兴市妇幼保健院

                                           绍兴市妇幼保健院

2022年9月9日