## 目录
序号 | 目录名称 | 参考规格型号 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 年参考用量 | 采购周期（年） | 参考总金额（元） | 备注
1 | 需氧微生物培养瓶 |  | 进口 | 只 | 38 | 400 | 3 | 45600
| 厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶 |  |  | 只 | 38 | 400 |  | 45600
| 需氧和兼性厌氧微生物培养瓶 |  |  | 只 | 38 | 3300 |  | 376200
2 | 血型试剂质控试剂盒 | 4ml | 国产 | 支 | 450 | 4 | 2 | 3600
3 | 液基细胞和DNA倍体分析样本处理试剂 |  | 国产 | T | 173 | 300 | 3 | 155700
4 | 一次性动脉采样器 | 成人，小儿 | 进口 | 支 | 11 | 7600 | 2 | 167200
5 | 灭菌袋卷 | 100mm | 国产 | 米 | 4 | 1800 | 2 | 14400
| 灭菌袋卷 | 150mm | 国产 | 米 | 6 | 1200 |  | 14400
| 灭菌袋卷 | 200mm | 国产 | 米 | 8 | 3500 |  | 56000
| 灭菌袋卷 | 250mm | 国产 | 米 | 10 | 400 |  | 8000
6 | 邻苯二甲醛消毒液 | 正-邻苯二甲醛含量5.5g/L左右 | 国产 | L | 76 | 150 | 2 | 22800 | 能杀灭细菌芽孢
7 | 专用手消毒液 | 乙醇含量75%左右，能消灭细菌、肠道病毒 | 国产 | ml | 0.0605 | 793600 | 2 | 96026
8 | 一次性使用鼻镜 | 各种规格 | 国产 | 支 | 1.6 | 2000 | 2 | 6400
9 | 一次性麻醉用针 | 9# | 国产 | 支 | 2.8 | 4000 | 2 | 22400
10 | 血糖测试纸 | 需提供配套设备，信息化管理系统及质控液 | 进口 | 片 | 1.6 | 65000 | 2 | 208000 | 适用于新生儿和成人
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段1和标段3需提供配套设备； 4.标段4、5、6、7、8、9、10均需提供样品，递交至评审现场。

## 配套仪器设备要求
标段1 配套参数
序号 | 招标规格
一 | 全自动血培养仪适用于临床实验室采集的血液、体液等样本中对于细菌和真菌快速检测
二 | 技术参数要求
▲1 | 检测方法采用荧光增强连续检测法，检测技术为瓶外非侵入性连续检测
2 | 可对生长曲线的平缓期和衰减期进行监测
3 | 可同时检测≥200个标本，并可根据需要扩展至400个标本
4 | 检测周期每10分钟一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示
5 | 每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正
6 | 仪器具备延迟放入功能
7 | 仪器具备重新输入功能。培养瓶拿出后再放入，保证相关数据不丢失，可以继续检测
8 | 配置独立的条形码扫描器，数据录入方式采用条码扫描，可扫描双条码。内置电脑系统
▲9 | 门把配备不同灯光即时显示仪器内培养瓶检测状态
10 | 具备匿名瓶功能，允许事后补录信息
11 | 具备误取报警功能，防止操作失误
12 | 培养瓶可放置任意瓶位，无需事先分配
13 | 检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产CO2较少的普鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌
▲14 | 配套试剂：有多种培养瓶可供选择（包括标准需氧瓶、标准厌氧瓶、树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶），树脂培养瓶具备吸附抗生素的功能；采用树脂技术，可快速吸附血液中的抗生素，提高检测速度，并可提供清晰的涂片镜检效果
▲15 | 培养瓶采用标准瓶口设计，可匹配主流采血装置
16 | 培养瓶采用高透光、高气密性、防压、防碎设计的塑料瓶
17 | 仪器及培养瓶需有FDA、CE及国内SFDA的批准
18 | 安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训（厂家培训）；维修响应时间：现场维修响应时间≤8小时，修复时间≤24小时，否则提供备品
19 | 免费提供软件升级
20 | 中标方负责该设备连LIS信息系统的所有连接及接口费用,每年提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单
标段3 配套参数
序号 | 技术参数
1 | 适用于宫颈、口腔、食管、肠道脱落细胞、支气管肺泡灌洗液及胸腹腔积液细胞的DNA倍体筛查。通过CFDA认证，提供相关证明文件
2 | 设备组成：（1）硬件：片夹，扫描仪主机，计算机；（2）软件：细胞DNA倍体分析扫描软件，细胞DNA倍体分析管理软件
3 | 扫描仪主机的切片装载容量：单次装载量≥6片
4 | 扫描仪主机为自主研发一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），具有防尘、防潮及防干扰光，以保证系统的稳定性和高精度
5 | 扫描仪主机的光学系统为无限远色差校正光学系统（CCIS），扫描摄像头≥500万像素
6 | 扫描仪主机具备独立硬件自适应运动对焦装置，适应多种类型标本扫描。（提供证明材料）
7 | 扫描仪主机需要具备有三孔物镜自动转换器，可扩展其他扫描功能
8 | 扫描软件对标本片实行全自动扫描和智能控制，扫描快速、稳定且可根据需要对扫描区域、扫描细胞数量等参数进行设置
9 | 扫描软件可根据需要支持多种标本类型、各种制片方式的检测
10 | 分析软件可对细胞核的形态、纹理、密度等多个参数进行综合智能分析，将扫描记录到的所有细胞进行自动分类，并计算细胞核内DNA的相对含量
11 | 分析软件具有重复定位功能：可对扫描的每个细胞进行自动定位，便于人工复核，增加诊断的准确性
12 | 分析软件具有双重诊断功能：对每个细胞做细胞核DNA定量的同时，也能做形态学观察
13 | 分析软件可编辑并打印图文格式的细胞DNA倍体检测报告，报告项目至少有：细胞总数、正常二倍体细胞数、病变细胞数、粒细胞数、DNA指数与数量分布图、DNA指数与面积分布图、DNA检测结果
▲14 | 全套设备与软件具有数字切片扫描功能，适用于对组织学、细胞学和免疫组化切片进行图像扫描、浏览、存储、传输
15 | 切片扫描速度：扫描15mm×15mm有效组织面积,20倍扫描时间≤50秒,40倍扫描时间≤120秒（提供第三方检测报告）
16 | 免费提供试剂所有相关耗材
17 | 免费提供软件升级
18 | 中标方负责该设备连LIS、病理信息系统的所有连接及接口费用,每年提供不少于3次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单