## 采购需求一览表
绍兴市妇幼保健院医用试剂及（流水线）相关配套服务采购需求一览表
标段 | 目录名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 参考年用量 | 参考金额（元） | 服务费（元）
1 | 卵泡刺激素测定试剂盒 | 进口 | T | 8.8 | 29000 | 255200 | 35411
| 泌乳素测定试剂盒 | 进口 | T | 8.8 | 27000 | 237600
| 睾酮测定试剂盒 | 进口 | T | 8.8 | 27000 | 237600
| 雌二醇测定试剂盒 | 进口 | T | 8.8 | 48000 | 422400
| 促黄体生成素测定试剂盒 | 进口 | T | 8.8 | 34000 | 299200
| 孕酮测定试剂盒 | 进口 | T | 8.8 | 52000 | 457600
| 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒HCG+β | 进口 | T | 8.8 | 48000 | 422400
| 性激素结合球蛋白测定试剂盒 | 进口 | T | 18 | 200 | 3600
| 硫酸脱氢表雄酮测定试剂盒 | 进口 | T | 13 | 20000 | 260000
| 促甲状腺激素检测试剂盒TSH | 进口 | T | 8 | 40000 | 320000
| 游离甲状腺素检测试剂盒FT4 | 进口 | T | 8 | 38000 | 304000
| 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒FT3 | 进口 | T | 8 | 38000 | 304000
| 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒Anti-tg | 进口 | T | 12 | 30000 | 360000
| 甲状腺素检测试剂盒T4 | 进口 | T | 8 | 38000 | 304000
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒Anti-tpo | 进口 | T | 12 | 30000 | 360000
| 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒T3 | 进口 | T | 8 | 38000 | 304000
| 甲胎蛋白检测试剂盒AFP | 进口 | T | 8.5 | 10000 | 85000
| 糖类抗原125测定试剂盒CA125 | 进口 | T | 16.5 | 10000 | 165000
| 糖类抗原15-3测定试剂盒CA153 | 进口 | T | 16.5 | 8500 | 140250
| 糖类抗原19-9定量测定试剂盒CA199 | 进口 | T | 16.5 | 8500 | 140250
| 铁蛋白测定试剂盒 | 进口 | T | 8.5 | 48000 | 408000
| 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒 | 进口 | T | 24.45 | 8000 | 195600
| 癌胚抗原定量测定试剂盒CEA | 进口 | T | 8.2 | 10000 | 82000
| 维生素B12测定试剂盒 | 进口 | T | 10.5 | 38000 | 399000
| 叶酸测定试剂盒 | 进口 | T | 10 | 38000 | 380000
2 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | 进口 | T | 8 | 26000 | 208000 | 8386
| 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 进口 | T | 8 | 26000 | 208000
| 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 | 进口 | T | 7.5 | 26000 | 195000
| 乙型肝炎病毒表面抗原定量测定试剂盒 | 进口 | T | 7.6 | 26000 | 197600
| 乙型肝炎病毒核心抗体IgG测定试剂盒 | 进口 | T | 8 | 26000 | 208000
| 乙型肝炎病毒核心抗体IgM测定试剂盒 | 进口 | T | 8 | 26000 | 208000
3 | B型脑钠肽测定试剂盒 | 进口 | T | 58 | 7000 | 406000 | 3288
4 | 人附睾蛋白4（HE4） | 进口 | T | 36 | 1200 | 43200 | 345
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.标段1、标段2为2个不同联合评审包； 3.联合评审包内产品不得缺项； 4.所有试剂需提供相关配套仪器。

## 配套仪器设备指标响应表
绍兴市妇幼保健院医用试剂及（流水线）相关配套服务采购配套仪器设备指标响应表
1标段配套设备要求（全自动免疫流水线）
序号 | 指标
1 | 全自动免疫流水线系统，须为厂家最新型号系统并且须都为同一品牌，且应具备全程双向轨道，由轨道连接多台仪器，可实现样本在线装载、离心、开盖、全自动免疫检测、加膜（盖）、在线冷藏保存、自动再次上线复检、样本过期自动丢弃功能；
2 | 流水线系统采用无线射频技术识别、分配、管理样本，具有全程跟踪样本管的能力；流水线具有急诊模式，单向轨道需具有3000管/小时以上的样本传输能力；具有后分类功能；
3 | ▲流水线采用单管运输模式，任何环节包括在分析仪内均无需架式干预；
4 | 开盖单元可开螺旋和直拔盖，处理能力≥800管/小时；后处理系统（包括加盖/膜、在线冷藏冰箱），冰箱自定义管理，过期样本自动丢弃；
5 | 线上离心单元处理能力≥600管/小时，每台离心机单次可容纳≥80管样本，最大离心转速≥3500RPM，离心机须为低温离心机。兼容13mm和16mm两种口径的样本管；
6 | 全自动免疫分析仪要求：单个模块检测速度≥200测试/小时，线上免疫检测速度总计≥800测试/小时；检测方法：微粒子发光法/电化学发光法；
7 | 常规肿瘤6项（AFP/CEA/CA125/CA199/CA153/TPSA），设备均提供自动稀释功能；AFP原倍未稀释最大线性检测范围≥1500ng/mL；CEA原倍未稀释最大线性检测范围≥1000ng/ml。
8 | ▲β-HCG原倍未稀释最大线性检测范围≥15000mIU/ml；
9 | 甲状腺5项（T3/T4/FT3/FT4/TSH）/肿瘤标志物6项（AFP/CEA/CA125/CA199/CA153/TPSA）的定标周期均需≥28天；
10 | 甲状腺功能标志物、性腺激素、肿瘤标志物、贫血、等常规项目所配套试剂在卫生部和浙江省室间质评中有单独分组；
11 | 上机试剂最小包装规格≥100测试/盒；
12 | 流水线数据管理系统为开放的，可以连接第三方设备，并对其实现质量管理功能；
13 | ▲承诺在绍兴有驻守工程师。有2名实验人员可协助操作并协助院方进行ISO15189评审；
14 | 中标人负责全自动流水线在实验室的合理布局，免费提供并安装纯水仪、冷库等，包含流水线配套的UPS、空气压缩机、液晶显示屏等，并在安装条件达到安装要求的前提下进行安装调试以及与LIS系统的双向通讯免费连接。免费操作维保培训。流水线配套的UPS、空气压缩机、液晶显示屏等，注明品牌，并负责安装、保修。UPS、空气压缩机定期维护，相关费用由中标单位承担；
15 | 验收标准：所有设备需原装，并未曾在其他医疗机构使用过的；设备安装调试完成后1个月内进行验收，投标人提供的产品原始样本、技术资料、合同及投标文件一致；应符合我国有关技术规范和技术标准；应与产品DataSheet及标书技术文件一致。中标人提供详细验收标准、验收手册和部分专业仪器（如需要），并承担相关费用。由双方或招标人认可的权威部门共同对设备进行验收；
16 | 验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，中标单位必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失；验收中发生的相关费用（如计量检定、商检等费用）由中标单位承担；
17 | 免费维保及免费提供维保所需相关配件，免费比对，校准和性能验证；合同签订后15天内设备到位安装并运行。
2标段配套设备要求
序号 | 指标
1 | ▲仪器及性能：全自动免疫发光仪（原装进口）；检测原理：化学发光法；
2 | ▲极低样本交叉污染率：2g/LHBsAg交叉测定于阴性标本携带率<0.1ug/L；
3 | 单机速度≥200测试/小时，拓展项目功能 可多台联机；
4 | 样本位≥140个可连续装载样本，≥15个急诊位，可随时插入,急诊优先测定；≥30个冷藏试剂位，可不停机装载；
5 | 进样系统：轨道进样，可随时添加；样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能；
6 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符国有关技术规范和技术标准；操作界面：触摸式界面、键盘、条码阅读器；
7 | 免费lis连接；根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备；免费维保及免费提供维保所需相关配件，免费比对，校准和性能验证；
8 | 包含配套的UPS、空气压缩机、液晶显示屏等，注明品牌，并负责安装、保修。UPS、空气压缩机定期维护，相关费用由中标单位承担；4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品。
3标段和4标段配套设备要求
序号 | 指标
1 | ▲仪器及性能：全自动免疫发光仪（原装进口）；检测原理：吖啶酯直接化学发光法；
2 | ▲极低样本交叉污染率：2g/LHBsAg交叉测定于阴性标本携带率<0.1ug/L；
3 | 样本位≥135个可连续装载样本，≥35个急诊位，100个常规样本位。可随时插入,急诊优先测定，≥25个冷藏试剂位，可不停机装载；单机速度≥200测试/小时，拓展项目功能:可多台联机；
4 | 试剂仓温度2-12℃每天无需将机载试剂取出至冰箱储存；样本针直接吸样，不使用一次性Tip头等其他耗材；
5 | BNP原倍最高检测范围≥5000pg/ml，最低检测范围≤10 pg/ml，机上自带自动稀释功能；HE4原倍最高检测范围≥1500pmol/L，最低检测范围≤20 pmol/L，机上自带自动稀释功能；
6 | 上机最小包装≥100T；机上自动提供HE4 联合检测的ROMA计算公式无需lis系统及人工换算；
7 | 进样系统：轨道进样，可随时添加；样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能；
8 | 包含配套的UPS、空气压缩机、液晶显示屏等，注明品牌，并负责安装、保修。UPS、空气压缩机定期维护，相关费用由中标单位承担；仪器具有远程诊断和遥控功能，4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品。