## 采购目录
标段 | 目录名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 参考年用量 | 参考金额（元） | 服务费（元）
1 | 胰岛素测定试剂盒Insulin | 国产 | T | 8.9 | 7400 | 65860 | 1641.168
| C肽测定试剂盒 | 国产 | T | 15.3 | 2500 | 38250
| 游离雌三醇测定试剂盒 | 国产 | T | 10.7 | 7900 | 84530
2 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒 | 国产 | T | 66 | 6500 | 429000 | 3732.3
3 | 全型甲状旁腺激素测定试剂盒PTH | 进口 | T | 14.5 | 100 | 1450 | 12.615
4 | 宫颈液基细胞学制片系统试剂盒 | 进口 | T | 66 | 20000 | 1320000 | 10741.6
5 | 全自动免疫组化染色系统试剂盒 | 进口 | T | 57 | 17500 | 997500 | 8678.25
6 | 宫颈液基细胞学制片系统试剂盒 | 国产 | T | 43.9 | 14000 | 614600 | 5347.02
7 | 人乳头状瘤病毒检测试剂盒（高危型HPV） | 国产 | T | 70 | 11000 | 770000 | 6699
8 | 巨细胞病毒IgG测定试剂盒 | 国产 | T | 9.5 | 8700 | 82650 | 5899.47
| 巨细胞病毒IgM测定试剂盒 | 国产 | T | 9.5 | 8700 | 82650
| 单纯疱疹病毒1/2IgG测定试剂盒 | 国产 | T | 7 | 17800 | 124600
| 单纯疱疹病毒1/2IgM测定试剂盒 | 国产 | T | 7 | 17800 | 124600
| 风疹病毒IgG测定试剂盒 | 国产 | T | 7 | 8800 | 61600
| 风疹病毒IgM测定试剂盒 | 国产 | T | 7 | 8800 | 61600
| 弓形虫抗体IgM测定试剂盒 | 国产 | T | 7 | 7900 | 55300
| 弓形虫抗体IgG测定试剂盒 | 国产 | T | 7 | 7900 | 55300
| 抗β2糖蛋白I抗体IgA | 国产 | T | 14 | 1200 | 16800
| 抗心磷脂抗体IgA | 国产 | T | 10 | 1300 | 13000
9 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒 | 国产 | T | 5 | 21000 | 105000 | 4415.25
| 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒 | 国产 | T | 5 | 20500 | 102500
| 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒 | 国产 | T | 5 | 20000 | 100000
| 乙型肝炎病毒表面抗原定量测定试剂盒 | 国产 | T | 5 | 22000 | 110000
| 乙型肝炎病毒核心抗体IgG测定试剂盒 | 国产 | T | 5 | 18000 | 90000
10 | 血气分析检查 | 进口 | T | 25 | 8500 | 212500 | 1848.75
11 | 尿沉渣检查 | 进口 | T | 9.49 | 105000 | 996450 | 8669.115
12 | 纤维蛋白原降解产物FDP试剂盒 | 进口 | T | 20 | 100 | 2000 | 529.395
| 抗凝血酶Ⅲ试剂盒 | 进口 | T | 11 | 100 | 1100
| 凝血因子Ⅴ活性试剂盒 | 进口 | T | 6.9 | 100 | 690
| 狼疮抗凝筛查试剂盒 | 进口 | T | 13.5 | 1000 | 13500
| 狼疮抗凝确诊试剂盒 | 进口 | T | 27 | 1000 | 27000
| 蛋白S试剂盒 | 进口 | T | 70 | 100 | 7000
| 蛋白C试剂盒 | 进口 | T | 13.5 | 100 | 1350
| 纤溶酶原试剂盒 | 进口 | T | 23 | 100 | 2300
| α2抗纤溶酶试剂盒 | 进口 | T | 51 | 100 | 5100
| 凝血因子X试剂盒 | 进口 | T | 8.1 | 100 | 810
13 | TH1/TH2/TH17亚群相关细胞因子检测 | 国产 | T | 100 | 100 | 10000 | 87
14 | 核酸提取或纯化试剂 | 国产 | T | 5.75 | 100000 | 575000 | 5002.5
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.除标段13外，其他标段均需提供相关配套仪器。

## 配套设备要求
01标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 仪器及性能：全自动免疫发光仪
2 | 检测原理：化学发光法
▲3 | 单机速度≥200测试/小时，≥15个冷藏试剂位，可不停机装载
4 | 可检测项目：涵盖标段内所有项目。并提供相关注册证
5 | 样本位≥100个可连续装载样本，≥15个急诊位，可随时插入,急诊优先测定
6 | 样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能
7 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
8 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家相关技术规范和技术标准
9 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
10 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证，提供具有相关专业技术职称的技术人员1名
11 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
★12 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
02标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 仪器及性能：全自动免疫发光仪
2 | 检测原理：化学发光法
▲3 | 单机速度≥200测试/小时，拓展项目功能，可多台联机，≥30个冷藏试剂位，可不停机装载
4 | 样本位≥100个可连续装载样本，≥15个急诊位，可随时插入,急诊优先测定
5 | 进样系统：轨道进样，可随时添加
6 | 样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能
7 | 操作界面：触摸式界面、键盘、条码阅读器
8 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
9 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符国有关技术规范和技术标准
10 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证
11 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
12 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
★13 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
03标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 仪器及性能：全自动免疫发光仪（原装进口）
2 | 检测原理：化学发光法或电化学发光法
▲3 | 极低样本交叉污染率：2g/LHBsAg，交叉测定于阴性标本携带率：<0.1ug/L
4 | 单机速度≥200测试/小时，拓展项目功能
5 | 样本位≥100个可连续装载样本，≥15个急诊位，可随时插入,急诊优先测定
6 | ≥30个冷藏试剂位，可不停机装载
7 | 进样系统：轨道进样，可随时添加
8 | 样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能
9 | 操作界面：触摸式界面、键盘、条码阅读器
10 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
11 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符国有关技术规范和技术标准
12 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证
13 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
14 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
★15 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
04标段配套设备技术要求(宫颈液基细胞学制片系统（进口）)
序号 | 指标
1 | 投标产品应为原装进口产品，经过FDA及NMPA认证
2 | 制片原理：高精度膜式过滤采集技术
3 | 微电脑控制过滤器保持≥3500转/分钟的转速
4 | 开机自动调试，液晶控制面板具有自动提示功能，可制备所有细胞学样本。根据不同样本细胞选择不同制备序号来选择不同程序，包括宫颈妇科细胞学及非妇科细胞学检测
5 | 保存液瓶直接上制片机
6 | 制片控制系统通过高精度传感器监控制片过程，确保转移至玻片的细胞数量满足TBS 2001版要求
7 | 单样本独立上机制片，避免样本间相互污染；制片无批量限制，无最低片量要求，灵活机动，随到随做，急诊优先，符合临床需求
8 | 细胞涂片直径≥2cm，能够收集满足TBS 2001版要求的细胞量（提供FDA证明材料）
9 | 同一样本，可以重复制片，高度重复性与一致性的玻片，提供有效证明文件
10 | 具有人机双重筛查的技术
▲11 | 样本要求：达到“一次取样，直接完成液基细胞学和HPV DNA或HPV mRNA检测”，且提供与HPV产品联合检测的证明材料
▲12 | 提供显著提高高级别鳞状上皮内病变（HSIL+）检出率的临床检测数据，高级别鳞状上皮内阳性病变检出率较传统巴氏涂片提高≥50%（提供相关实验结果报告）；FDA认证有效提高宫颈腺癌和子宫内膜腺癌检出率，提供FDA相关文件
▲13 | 保存液可保存细胞形态和DNA信息，保存时间不少于6周，提供第三方（含NMPA、FDA、CE认可的）检测机构出具的检测报告，或NMPA、FDA、CE提供的证明材料，保存液可以进一步进行衣原体、淋球菌等病原学测试以及免疫组化测试、CT\NG检测，还可用于各式分子生物学检测。提供第三方（含NMPA、FDA、CE认可的）检测机构出具的检测报告，或NMPA、FDA、CE提供的证明材料
14 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证，提供具有相关专业技术职称的技术人员1名
05标段配套设备技术要求(全自动免疫组化染色系统)
序号 | 指标
▲1 | 适用标本范围石蜡组织切片、冰冻组织切片、细胞片、骨髓片等；一次处理切片量>40片
2 | 设备容纳试剂种类无特殊情况、无条件满足本实验室工作需求；包含脱蜡、水化、抗原修复、一抗、二抗孵育、显色及复染等步骤
3 | 全部上机试剂自动识别，无需额外注册编辑，包括一抗、二抗及其他辅助试剂
4 | 抗原修复温控曲线实时监控，并于结束后保存完整的温控曲线记录
5 | 抗原修复与染色模块分体式设计，可批量并行处理切片
6 | 配备UPS不间断电源
7 | 抗原修复温度最高可达100℃，抗原修复具备自动探测液面功能及主动预警提示功能
▲8 | 试剂质量获得国际免疫组化质控机构（CAP、NordiQC等）认证，扫描二维码标签都可对所有信息进行溯源检索。提供FDA认证的靶向检测试剂盒，如PD-L1检测试剂盒，并有配套获FDA认证的靶向检测实验平台
9 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证
10 | 设备系统软件自带标准预置的抗原修复及染色程序，对应每种抗体，可以直接运行
06标段配套设备技术要求(宫颈液基细胞学制片系统)
序号 | 指标
1 | 配套试剂盒组成：主要由细胞保存液、细胞裂解液、样本稀释液、提取液、巴氏染色液等构成，提供相关证明材料
▲2 | 配套试剂盒适用对象：宫颈细胞系列、尿液细胞系列、痰细胞系列、浆膜腔积液系列、针吸及内窥镜系列等五大系列，并提供注册证
3 | 细胞保存液：可用于HPV产品及抗P16/Ki-67产品细胞学样本的采集、保存和检测，并提供相关证明材料
4 | 取材方式：取样刷的刷头可以拆卸，直接保留在样本瓶，100%收集样本或取样刷在保存瓶内清洗过之后再丢弃
5 | 同一样本最大制片数量≥8张，并在需要时样本可直接进行 HPV检测、衣原体、淋病等检测
▲6 | 配套试剂盒制片要求：每个样本要求保存细胞数量≥5000个，制成的薄片诊断面积直径≥15毫米的圆
7 | 设备原理：采用沉降技术原理
8 | 自动批量染色，每批次可处理的标本量≥48人份
9 | 制片染色机：批量处理≧48个标本，样本自动加样制片，自动完成巴氏染色
10 | 每个样本采用滴染，染液一次性使用，杜绝交叉污染
11 | 程序可用蓝牙传输数据，实现制片染色无线监控管理
12 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证，提供具有相关专业技术职称的技术人员1名
07标段配套设备技术要求(人乳头状瘤病毒检测系统)
序号 | 指标
▲1 | 检测原理：PCR体外扩增和DNA反相杂交法相结合的DNA芯片技术，可实现“一次取样，联合检测”，能与使用的TCT产品兼容
2 | 要求中标方承诺随时免费更换过期试剂盒
3 | 特异性：与HPV感染部位相同、症状相似的病原体及与试剂盒检测范围之外的其它病原体无交叉反应；干扰物质对检测没有影响
▲4 | HPV检测仪器及HPV检测试剂为同一生产厂家注册及生产
5 | 完整的内外质控体系：内质控监测样本采集、核酸提取和反向杂交过程，以保证结果的可追溯性
6 | 一次实验可以覆盖的全分型HPV型别包括14种高危型（HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68）在内的21种以上
7 | 全自动检测，单台仪器的一键式操作，完成“从样本到结果”的全程检测；真正实现核酸提取、纯化、扩增和基因分型检测的全程自动化
8 | 试剂盒能稳定检测出HPV阳性的灵敏度：拷贝数＜104copies/ml，提供相关证明材料
9 | 检测过程全封闭，最大限度地减少生物废物污染，以及避免内外环境的污染
10 | 一次性检测通道4-24，满足送检量的变化
11 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证，提供具有相关专业技术职称的技术人员1名
08标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 仪器及性能：全自动免疫发光仪（用于科室优生优育等项目的实验操作）
2 | 检测原理：化学发光法
▲3 | 项目灵敏度：优生优育不大于1.0IU/ml（其中风疹IgG不大于1.0IU/ml，弓形虫IgG不大于0.1IU/ml）
4 | 单机速度≥200测试/小时 ，上机最小包装≥100T
5 | 仪器携带污染率：≤1*10-6 ；仪器精密度：≤2%（50ul）；项目准确性：优生优育≥97.5%；项目精密度：优生优育≤15%
6 | 样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能
7 | 可提供同检测试剂盒，十项检测应齐全
8 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
9 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符国有关技术规范和技术标准
10 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材
11 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
12 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
★13 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
09标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 仪器及性能：全自动免疫发光仪
2 | 检测原理：化学发光法
3 | 单机速度≥500测试/小时，拓展项目功能，可多台联机
4 | 可检测项目：涵盖标段内所有项目。并提供相关注册证
5 | 样本位≥300个可连续装载样本，≥15个急诊位，可随时插入,急诊优先测定
▲6 | ≥30个冷藏试剂位，可不停机装载
7 | 样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能
8 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
9 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家相关技术规范和技术标准
10 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备，采用一次性吸头或加样针，并提供所有耗材、原厂校准品和质控品等
11 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
12 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证，提供具有相关专业技术职称的技术人员1名
★13 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
10标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 适用范围：适用于血气分析系统的血气、电解质、代谢物等参数的定标及清洁。提供有效注册证
2 | 检测速度：测试速度：≤80秒出结果，每小时≥30个样本。通讯系统: 具有双向LIS 能力
3 | 检测项目包含血气（pH、PCO2和PO2）、电解质（Ca2+、Na+、K+和Cl-）、总胆红素、葡萄糖、乳酸、tHb、COHb、MetHb等项目；在某项测试发生故障时，可单独关闭不影响其它指标测定
4 | 质控要求：招标项目能够提供单项目或多项质控品进行室内质控
5 | 试剂耗材：提供的试剂为非试剂包式，试剂上机无效期约束。其他作试剂耗材、校准品等免费赠送；免费提供校准品，每年免费提供校准至少一次
6 | 设备数量，根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备；有配套操作分析软件、报告打印设备
7 | 配套不少一小时供电的UPS。免费提供LIS接口，中文电脑，免费仪器的校正、保养维护
★8 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
11标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 采用尿液流水线模式：尿沉渣+干化学门诊流水线的速度≥200速每小时。目前门诊高峰期样本100人次，可以满足30分钟发报告，按样本量提供相应数量的仪器，并无缝连接成流水线使用，提供有效注册证
2 | 检测原理：流式细胞术、以及DNA/RNA荧光染色原理
3 | 检验项目：提供至少14项定量参数，包括：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、细菌鳞状上皮细胞、白细胞团，非鳞状上皮细胞，透明管型，病理管型、结晶、酵母样菌、精子、粘液丝和电导率
4 | 检测通道≥2个，通过区分有核通道和无核通道，以及偏振光通道，避免结晶对红细胞干扰，上皮细胞对管型干扰等
5 | 检测项目的拓展性：目前的检测项目从医院常规的尿10项，增加为尿微量白蛋白，肌酐，尿蛋白/肌酐，尿微量白蛋白/肌酐等项目，并且在尿有形成分在报告常规14项有形成分同时，可快速区分尿路感染中细菌的革兰氏类型，指导临床用药；可提供红细胞形态信息，早期筛查肾脏疾病
6 | 标本量：吸样量0.45ml，最小标本量急诊模式0.6ml,自动进样模式2ml，全自动混匀尿液后进行自动的定量点式加样
7 | 免费提供配有原厂提供的校准品及高、低两个水平的质控品，免费提供LIS接口，中文电脑，免费仪器的校正、保养维护
★8 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
12标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 适用范围：凝血因子检测，提供有效注册证
2 | 检测项目包含：纤维蛋白原降解产物FDP、抗凝血酶Ⅲ、凝血因子Ⅴ活性、凝血因子X、狼疮抗凝筛查、狼疮抗凝确诊、蛋白S、蛋白C、纤溶酶原、α2抗纤溶酶、凝血因子X活性
3 | 检测原理：凝固法；多波长散射光度法（发色底物法、免疫比浊法）
4 | 样本处理：单独急诊位，专用的急诊通道，可随时追加急诊样本支持急诊样本随时优先插队
5 | 带试剂冷藏功能（4—10℃）
6 | 报价包含所有耗材、校准品、质控品等
7 | 免费提供LIS接口，中文电脑，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证
★8 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
13标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 适用范围：TH1/TH2/TH17亚群相关细胞因子检测，提供有效注册证
2 | 检测项目包含：IL-2、IL-4、IL-10、TNF-a 、INF-r、IL-17A
3 | 检测原理：流式细胞术，适合我院BeckmanNavios流式细胞仪
4 | 报价包含所有耗材、校准品、质控品等
5 | 免费提供LIS接口，相关SOP文件、配合医院做好性能评价，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证
★6 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
14标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 要求通用于所有新冠病毒RNA荧光定量PCR检测试剂的提取
2 | 适合样品类型 ：鼻咽拭子、血清、血浆、尿液、脑脊液和其他无细胞体液，细胞培养上清液
3 | 样品量：100µl-500µl
4 | 规格：能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗
5 | 无酚/氯仿抽提，健康环保
6 | 重复性强，产量高，核酸回收率>90% ，提供仪器台数（根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备）每批（每批＜25分钟）处理能力≥96人份
7 | 不需添加蛋白酶K、直接接入样本就上机提取
8 | 配套试剂磁珠回收效率≥98%
9 | 磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振
10 | 具有内置可定时紫外消毒功能
11 | 严格控制孔间污染及批次污染，杜绝交叉污染
12 | 振荡混合多模式多档速度可调
13 | 中文操作系统，可监控提取全过程
14 | 有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材
15 | 可处理高达1ml大体积样本，实现更高的灵敏度和产量