关于心电监护仪采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对心电监护仪采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

1. 项目名称：心电监护仪

1.项目预算：1.3万元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 预算单价（元） | 数量 | 报名产品品牌型号 | 报价（元） |
| 心电监护仪 | 13000 | 1台 |  |  |

二、技术参数：

**监护参数功能（包括但不限于）：**

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)、**显示**

1. 屏幕尺寸：≥8.4英寸彩色显示屏，分辨率：≥800×600
2. 支持同屏显示≥11道波形
3. 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比
4. 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应
5. 具有短趋势共存界面显示，同屏查看实时数据及趋势
6. 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作
7. 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等

**数据存储、回顾**

支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下：

1. 至少90小时连续参数数据
2. 至少68000组NIBP数据
3. 至少4500组生理报警事件
4. 至少4500组心律失常事件
5. 至少90小时全息波形
6. 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充

**性能特点**

1. 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联
2. 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求
3. 共模抑制比：弱滤波（诊断）>95dB，监护、强滤波（手术）>105dB
4. ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析
5. 标配一体式挂床提手
6. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，退出该状态，就可立即进行监护
7. 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化
8. 选配条形码扫描枪
9. 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站
10. 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限
11. 技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯（2个独立的报警指示灯）
12. 支持旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼吸末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，不再需要传统的脱水瓶
13. 支持旁流/主流呼气末二氧化碳,即插即用，无需用户设置，软件自动识别和加载应用
14. 内含NIBP防尘阀设计
15. 支持选配无线联网功能，实现无线/有线等混合方式联网
16. 支持选配触摸屏操作，支持锁屏功能
17. 可选配三通道内置热敏打印机
18. 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等

三、供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商有效期内营业执照经营范围应包含提供化学试剂的内容。

4、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

5、该交易于政采云平台上进行。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2023年1月13日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师 联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市府山街道东街305号绍兴市妇幼保健院

                                           绍兴市妇幼保健院

2023年1月11日