## 输血科目录
标段 | 物资名称 | 参考规格型号 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 上年用量参考 | 采购 周期（年） | 参考总金额（元） | 备注 | 是否医疗器械注册证或消毒类产品
1 | 抗D（IgM+IgG)血型定型试剂（单抗隆抗体) | 10ml | 国产 | 支 | 175 | 200 | 2 | 70000 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡以LIS检测数进行试剂结算，其余损耗由中标单位承担 | 是
| ABO/RhD血型定型检测试剂卡（微柱凝胶法） | 6孔/卡，12卡/盒 | 国产 | T | 7.5 | 1 | 2 | 15
| ABO、RhD血型抗原检测卡（微柱凝胶） | 12卡/盒 | 国产 | T | 7.5 | 1 | 2 | 15
| 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（柱凝集法） | 6孔/卡，12卡/盒 | 国产 | T | 7.5 | 37104 | 2 | 556560
| ABO血型定型红细胞试剂（人红细胞） | 10ml/支*3 | 国产 | 盒 | 106 | 1 | 2 | 212
| 不规则抗体筛选红细胞试剂 | 5ml/支*3 | 国产 | 盒 | 208 | 65 | 2 | 27040
2 | RH血型血清分型试剂盒（含C、c、e、E）(含对应质控品) | 6孔/卡 | 国产 | 人份 | 6 | 44000 | 3 | 792000 | 试剂保存温度2°-25°C，以LIS检测数进行试剂结算，其余损耗由中标单位承担 | 是
3 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）四代 |  | 国产 | T | 3.2 | 60480 | 2 | 387072 | 本项目报价包含质控品，不单独报价（年用量，乙型肝炎表面抗原血清150支，丙型肝炎病毒抗体血清20支，戊型肝炎病毒抗体血清20支，人类免疫缺陷病毒抗体血清60支，梅毒螺旋体抗体血清150支） | 药字号产品
| 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） |  | 国产 | T | 1.35 | 57600 | 2 | 155520
| 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（酶联免疫法） |  | 国产 | T | 1 | 63744 | 2 | 127488
| 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法） |  | 国产 | T | 0.55 | 31200 | 2 | 34320
4 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml*2 | 国产 | 套 | 60 | 500 | 2 | 60000 |  | 药字号产品
说明： 1.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 2.标段2需提供配套设备。

## 配套设备技术要求
2标段 配套设备技术要求
序号 | 招标规格
全自动血清血型分型仪
1 | 试验项目：1、ABO血型正定型试验 2、ABO血型反定型试验 3、Rh(D)血型定型试验4、交叉配血试验 5、抗体筛查试验 6、Rh分型试验
2 | 功能用途：从样本扫描、微柱卡装载、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预
3 | 工作模式：循环进样、持续进卡；多项目并行检测，可自定义每个标本的检测项目，对同一批样本同时提交ABO血型正反定型、RhD血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目
4 | 试验载体：微柱凝胶卡（同时使用6孔和8孔微柱凝胶卡）
★5 | 处理速度：血型定型≥600测试/小时，抗体筛查≥550测试/小时
▲6 | 样本位：96个，原始标本试管上机。自动进出样本架，循环补充样本
7 | 试剂位：14个，自动混匀试剂功能；试剂位位置自动识别
8 | 微柱凝胶卡位：≥120个，可一次性装载
9 | 条码扫描：样本条码、微柱凝胶卡条码及试剂瓶条码自动扫描，可支持多种条码
10 | 机械臂：≥3个独立机械臂
▲11 | 加样通道：≥2个加样通道，采用永久性加样针，避免加样针耗材费用，具有堵针报警功能
12 | 机械抓手：独立的机械爪，具有掉卡报警功能
13 | 加样精度： 加样量（μl） 变异系数（CV） 正确度 10 ≤3% ≤1μl 50 ≤2% ≤2μl
14 | 加液量：1μl～500μl
▲15 | 孵育位：≥4个独立孵育台，≥48个孵育位，目标温度≤±2℃
16 | 离心位：≥2台12卡独立离心机， 转速0～3800转/分
17 | 判读系统：高分辨率彩色CCD成像判读；原始图像可永久保存
18 | 条码打印机：支持试剂名称、效期打印
▲19 | 运行模式：支持微柱卡自动预离心，支持样本、试剂、微柱卡持续补充加载，支持急诊插入
20 | 穿刺：独立的穿刺模块（穿刺、加样、移卡三个工作同时并列进行，互不干涉）
21 | 液量检测：实时监测系统液及废液的液量，并显示在软件界面。液量不足或废液量过多时自动报警
22 | 安全防护：具备全密闭的外观结构；具备声音、指示灯的双重报警系统功能