关于隔水式恒温培养箱采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对隔水式恒温培养箱采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：隔水式恒温培养箱

1.项目预算：20000元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	隔水式恒温培养箱
	
	
	10000
	2台


二、技术参数
	序号
	招 标 规 格 要 求

	1
	隔水式恒温培养箱

	2
	用途：供实验室用于微生物培养

	3
	主要技术和性能要求：

	3.1
	镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双门结构，钢化玻璃内门，不锈钢抛光搁板

	3.2
	采用隔水式加温方式，微风气流循环设计

	3.3
	具有高低水位报警功能

	3.4
	控温仪采用铂电阻PT100传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时

	3.5
	控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术

	3.6
	容积：≥270L

	3.7
	控温范围：室温＋5℃～65℃

	3.8
	温度分辨率：0.1℃

	3.9
	温度波动度：±0.2℃

	3.10
	温度均匀度：±0.3℃at37℃

	3.11
	温度控制器：PID微处理控制，触摸式，数字显示

	3.12
	内部尺寸：≥600×600×750mm

	3.13
	外部尺寸：≥750×700×1040mm

	4
	保修期：3年，终身维修


三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年5月13日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年5月10日


