关于妇科检查床采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对妇科检查床采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：妇科检查床

1.项目预算：25000元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	妇科检查床
	
	
	25000
	1台


二、技术参数

	一
	整机要求：供妇科施行一般手术用
	

	二
	设备参数要求：
	

	2.1
	床体由台体、照明灯、搁腿架、污物盆、辅助台面、脚踏开关组成，整体升降前后倾斜为电动，背板升降为气弹簧固定，脚撑可上下左右自由调节，实际操作可根据实际情况调整患者体位
	

	2.2
	电磁抗扰度需符合抗扰度试验（静电放电GB/T 17626.2，电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4，浪涌 GB/T 17626.5），IEC 60601 试验水平(±6kV 接触放电、±8kV 空气放电，±1kV 线对线、±2kV 线对地）
	

	2.3
	电磁发射须符合：射频发射 GB 4824 1组、A类，不适用谐波发射GB 17625.1,电压波动/闪烁发射 GB 17625.2,仅为其内部功能而使用射频能量
	

	2.4
	床底盘罩采用工程塑料模具一次成型，升降柱外罩采用钢制结构模具成型（提供相关证明材料）
	

	2.5
	整床床面为进口复合皮，经模具一体成型（无缝包皮），具有抗菌、抗污、抗耐磨、防臭、易清洁，皮色根据采购人需求提供
	

	2.6
	进口线性电机（提供原装进口报关单）配备脚踏开关，通过脚踏开关控制床体上升下降、座板抬升下降等功能，脚踏开关防水等级 ：IPX 8
	

	2.7
	配备带挂帘（提供相关证明材料）
	

	2.8
	一体四折式立柱式冷光源照明灯，安装于手术台侧部，可上下左右前后任意调节角度。照明灯360°手动调节（提供相关证明材料）
	

	2.9
	床底座轮子为万向轮，两侧设有锁紧顶杆
	

	2.10
	根据采购人需求可配置，脚踩式脚蹬或者搁腿架
	

	2.10.1
	搁腿架可自由上下抽拉和360°万向自由旋转
	

	2.10.2
	脚蹬面摆动角度：下摆≥35°，上摆≥20°，脚蹬外摆角度：≥30°
	

	2.11
	台面尺寸：长度≥1700mm，宽度≥500mm
	

	2.12
	床面升降高度：最低≤660mm最高≥910mm；满载情况下，上升速度≥4mm/s；下降速度≥10mm/s
	

	2.13
	背板折转角度：0°～75
	

	2.14
	臀板折转角度：≥25°
	

	2.15
	扶手摆动角度：外摆≥90°
	

	三
	配置要求：
	

	1
	电动妇科手术台1台
	

	四
	商务条款：
	

	1
	保修≥3年
	

	2
	务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关证件等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应
	

	3
	提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明  
	

	4
	卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸
	

	5
	安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）
	

	6
	安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训
	

	7
	维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。
	


三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年1月28日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2025年1月26日


