## 采购目录
标段 | 目录名称 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 参考年用量 | 参考金额（元） | 服务费（元）
1 | 胰岛素测定试剂盒Insulin | 国产 | T | 8.9 | 7400 | 65860 | 1641.168
| C肽测定试剂盒 | 国产 | T | 15.3 | 2500 | 38250
| 游离雌三醇测定试剂盒 | 国产 | T | 10.7 | 7900 | 84530
2 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒 | 国产 | T | 66 | 6500 | 429000 | 3732.3
3 | 全型甲状旁腺激素测定试剂盒PTH | 进口 | T | 14.5 | 100 | 1450 | 12.615
4 | 血气分析检查 | 进口 | T | 25 | 8500 | 212500 | 1848.75
5 | 纤维蛋白原降解产物FDP试剂盒 | 进口 | T | 20 | 100 | 2000 | 529.395
| 抗凝血酶Ⅲ试剂盒 | 进口 | T | 11 | 100 | 1100
| 凝血因子Ⅴ活性试剂盒 | 进口 | T | 6.9 | 100 | 690
| 狼疮抗凝筛查试剂盒 | 进口 | T | 13.5 | 1000 | 13500
| 狼疮抗凝确诊试剂盒 | 进口 | T | 27 | 1000 | 27000
| 蛋白S试剂盒 | 进口 | T | 70 | 100 | 7000
| 蛋白C试剂盒 | 进口 | T | 13.5 | 100 | 1350
| 纤溶酶原试剂盒 | 进口 | T | 23 | 100 | 2300
| α2抗纤溶酶试剂盒 | 进口 | T | 51 | 100 | 5100
| 凝血因子X试剂盒 | 进口 | T | 8.1 | 100 | 810
6 | TH1/TH2/TH17亚群相关细胞因子检测 | 国产 | T | 100 | 100 | 10000 | 87
7 | 核酸提取或纯化试剂 | 国产 | T | 5.75 | 100000 | 575000 | 5002.5
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.除标段6外，其他标段均需提供相关配套仪器。

## 配套设备要求
01标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 仪器及性能：全自动免疫发光仪
2 | 检测原理：化学发光法
▲3 | 单机速度≥200测试/小时，≥15个冷藏试剂位，可不停机装载
4 | 可检测项目：涵盖标段内所有项目。并提供相关注册证
5 | 样本位≥100个可连续装载样本，≥15个急诊位，可随时插入,急诊优先测定
6 | 样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能
7 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
8 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家相关技术规范和技术标准
9 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
10 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证，提供具有相关专业技术职称的技术人员1名
11 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
★12 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
02标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 仪器及性能：全自动免疫发光仪
2 | 检测原理：化学发光法
▲3 | 单机速度≥200测试/小时，拓展项目功能，可多台联机，≥30个冷藏试剂位，可不停机装载
4 | 样本位≥100个可连续装载样本，≥15个急诊位，可随时插入,急诊优先测定
5 | 进样系统：轨道进样，可随时添加
6 | 样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能
7 | 操作界面：触摸式界面、键盘、条码阅读器
8 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
9 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符国有关技术规范和技术标准
10 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证
11 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
12 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
★13 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
03标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 仪器及性能：全自动免疫发光仪（原装进口）
2 | 检测原理：化学发光法或电化学发光法
▲3 | 极低样本交叉污染率：2g/LHBsAg，交叉测定于阴性标本携带率：<0.1ug/L
4 | 单机速度≥200测试/小时，拓展项目功能
5 | 样本位≥100个可连续装载样本，≥15个急诊位，可随时插入,急诊优先测定
6 | ≥30个冷藏试剂位，可不停机装载
7 | 进样系统：轨道进样，可随时添加
8 | 样本检测功能：能自动复检、在机自动稀释、反射检测功能
9 | 操作界面：触摸式界面、键盘、条码阅读器
10 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
11 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符国有关技术规范和技术标准
12 | lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证
13 | 根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备
14 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备品
★15 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
4标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 适用范围：适用于血气分析系统的血气、电解质、代谢物等参数的定标及清洁。提供有效注册证
2 | 检测速度：测试速度：≤80秒出结果，每小时≥30个样本。通讯系统: 具有双向LIS 能力
3 | 检测项目包含血气（pH、PCO2和PO2）、电解质（Ca2+、Na+、K+和Cl-）、总胆红素、葡萄糖、乳酸、tHb、COHb、MetHb等项目；在某项测试发生故障时，可单独关闭不影响其它指标测定
4 | 质控要求：招标项目能够提供单项目或多项质控品进行室内质控
5 | 试剂耗材：提供的试剂为非试剂包式，试剂上机无效期约束。其他作试剂耗材、校准品等免费赠送；免费提供校准品，每年免费提供校准至少一次
6 | 设备数量，根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备；有配套操作分析软件、报告打印设备
7 | 配套不少一小时供电的UPS。免费提供LIS接口，中文电脑，免费仪器的校正、保养维护
★8 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
5标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 适用范围：凝血因子检测，提供有效注册证
2 | 检测项目包含：纤维蛋白原降解产物FDP、抗凝血酶Ⅲ、凝血因子Ⅴ活性、凝血因子X、狼疮抗凝筛查、狼疮抗凝确诊、蛋白S、蛋白C、纤溶酶原、α2抗纤溶酶、凝血因子X活性
3 | 检测原理：凝固法；多波长散射光度法（发色底物法、免疫比浊法）
4 | 样本处理：单独急诊位，专用的急诊通道，可随时追加急诊样本支持急诊样本随时优先插队
5 | 带试剂冷藏功能（4—10℃）
6 | 报价包含所有耗材、校准品、质控品等
7 | 免费提供LIS接口，中文电脑，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证
★8 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
6标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 适用范围：TH1/TH2/TH17亚群相关细胞因子检测，提供有效注册证
2 | 检测项目包含：IL-2、IL-4、IL-10、TNF-a 、INF-r、IL-17A
3 | 检测原理：流式细胞术，适合我院BeckmanNavios流式细胞仪
4 | 报价包含所有耗材、校准品、质控品等
5 | 免费提供LIS接口，相关SOP文件、配合医院做好性能评价，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对，校准和性能验证
★6 | 如参加国家、省相关项目室间质评必须独立成组
7标段配套设备技术要求
序号 | 指标
1 | 要求通用于所有新冠病毒RNA荧光定量PCR检测试剂的提取
2 | 适合样品类型 ：鼻咽拭子、血清、血浆、尿液、脑脊液和其他无细胞体液，细胞培养上清液
3 | 样品量：100µl-500µl
4 | 规格：能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗
5 | 无酚/氯仿抽提，健康环保
6 | 重复性强，产量高，核酸回收率>90% ，提供仪器台数（根据临床需要提供所需数量设备和辅助设备）每批（每批＜25分钟）处理能力≥96人份
7 | 不需添加蛋白酶K、直接接入样本就上机提取
8 | 配套试剂磁珠回收效率≥98%
9 | 磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振
10 | 具有内置可定时紫外消毒功能
11 | 严格控制孔间污染及批次污染，杜绝交叉污染
12 | 振荡混合多模式多档速度可调
13 | 中文操作系统，可监控提取全过程
14 | 有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材
15 | 可处理高达1ml大体积样本，实现更高的灵敏度和产量