关于除颤仪采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对除颤仪采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：除颤仪

1.项目预算：35000元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	除颤仪
	
	
	35000
	1台


二、技术参数
	1
	整机要求：彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面;
	

	2
	重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线;
	

	3
	采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能;
	

	4
	手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J以上;
	

	5
	可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择（包括但不局限于）：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J, 支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型;
	

	6
	体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计;
	

	7
	电极板支持能量选择，充电和放电三步操作;
	

	8
	支持病人接触状态和阻抗值实时显示；
	

	9
	支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示；
	

	10
	具备生理报警和技术报警功能；
	

	11
	关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）；
	

	12
	支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络；
	

	13
	支持提供IHE HL7协议；
	

	14
	具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别≥IP44；
	

	15
	具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击；
	

	17
	设备参数：
	

	18
	开机时间≤2s；
	

	19
	除颤充电迅速，充电至200J≤4s；
	

	20
	除颤后心电基线恢复时间≤2.5s；
	

	21
	屏幕显示心电波形扫描时间≥16s；
	

	22
	心电波形速度支持（包括但不局限于）50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s；
	

	23
	通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种；
	

	24
	无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）；
	

	25
	配备1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次；
	

	26
	配置宽度≥50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录；
	

	27
	可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看；
	

	三
	配置要求
	

	1
	主机  1台；
	

	2
	电池 1块；
	

	3
	除颤手柄 1套；
	

	4
	心电附件 1套；
	

	5
	抢救车 1辆；
	

	四
	商务条款
	

	1
	保修5年
	

	2
	务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应
	

	3
	提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明  
	

	4
	卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸
	

	5
	安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）
	

	6
	安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训
	

	7
	维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。
	

	
	
	


三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年7月18日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年7月15日


