关于胰岛素泵采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对胰岛素泵采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一、项目名称：胰岛素泵

1.项目预算：40000元
2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单
	产品名称
	品牌
	型号
	单价（元）
	数量

	胰岛素泵
	
	
	40000
	1台


二、技术参数
	1
	整机要求：
	

	1.1
	适用于全人群糖尿病患者，注册证无特定年龄段限制，通过导管式输注管路持续输注胰岛素
	

	1.2
	胰岛素泵重量（未装电池和耗材）：95-100克。
	

	1.3
	电池：1节普通5号电池
	

	1.4
	主机屏幕：彩色屏幕
	

	1.5
	电池状态显示种类：≥4种彩色图标显示
	

	1.6
	储药器状态显示：≥7种彩色图标显示
	

	1.7
	主机防水级别：≥IPX8
	

	2
	设备参数：
	

	2.1
	最小基础率调整步长：≤0.030U/H
	

	2.2
	基础率模式：≥7种
	

	2.3
	基础率分段：≥40段
	

	2.4
	大剂量输注方式：>=4种
	

	2.5
	主屏幕可实时显示当前活性胰岛素剂量
	

	2.6
	碳水化合物分段：≥6段
	

	2.7
	预设大剂量数量：≥6个
	

	2.8
	大剂量最小输注量：≤0.030U
	

	2.9
	大剂量输注方式：≥5种
	

	3
	系统功能：
	

	3.1
	大剂量向导：采用药效学的大剂量向导
	

	3.2
	暂停功能：具备自动暂停功能，暂停时间范围1H-24H
	

	3.3
	大剂量输注速率：具备两种输注速率，快速（1分钟15单位），标准（1分钟1.5单位）。
	

	3.4
	目标血糖时间分段：>=7段
	

	3.5
	储药器容量（可装胰岛素正常使用）：>=2.5ml
	

	3.6
	方波输注模式持续时间范围：30分钟至8小时（时间增量15分钟）
	

	3.7
	声响大剂量功能：具备声响大剂量功能
	

	3.8
	报警/提示类型：≥4种
	

	3.9
	错过餐食大剂量提醒功能：必须具备
	

	3.10
	管路更换提示：必须具备
	

	三
	配置要求
	

	1
	主机        1台
	

	2
	皮带夹      1个
	

	3
	活动保护夹  1个
	

	4
	5号电池     2节
	

	5
	管路夹      1个
	

	6
	说明书      1本
	

	7
	其他文件（保修卡、使用日志、医疗救援卡等）  1套
	

	四
	商务条款
	

	1
	保修3年
	

	2
	务必填报完整的配套消耗品、耗材的优惠投标价格，并提供相关注册证及注册表等证明材料（证件必须在有效期内或附系列可证明有效的文件）；如不随附消耗品、耗材报价，视为承诺免费供应
	

	3
	提供投标产品的彩页资料、详细技术指标及生产厂家的售后服务承诺证明  
	

	4
	卖方提供完整的使用手册和维护手册各一套。投标即响应（如中标后）设备安装时提供维修资料及线路图纸
	

	5
	安装设备时必须提供设备的跟机操作规程（应包括：适用范围与对象、操作人员要求、开机前注意事项及检查程序、对病人或标本的处理及注意事项、基本的标准操作程序SOP、操作中注意事项/安全风险及禁忌症、关机程序及常规保养要求、消耗品、易损部件及日常维护内容）
	

	6
	安装设备时必须提供操作使用培训与维修技术培训
	

	7
	维修响应时间＜2小时，48小时内上门维修，提供24小时维修电话。
	

	
	
	


三、商务需求
供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

 1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年5月13日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681
联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

                                                                   绍兴市妇幼保健院

2024年5月10日


