关于恒温孵育摇床打印机采购的询价公告

按照绍兴市妇幼保健院采购需求，设备科对恒温孵育摇床采购项目进行询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

- 一、项目名称：超恒温孵育摇床

- 1.项目预算：13000元

2.询价项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

报价清单

| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒温孵育摇床 |  |  | 13000 | 1台 |

- 二、技术参数

| 序号 | 招 标 规 格 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 恒温孵育摇床 |
| 2 | 用途：用于生物技术，微生物，医疗分析等 |
| 3 | 主要技术和性能要求： |
| 3.1 | 人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态 |
| 3.2 | 采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护 |
| 3.3 | 支持断电自动恢复功能 |
| 3.4 | 支持开盖自动暂停功能 |
| 3.5 | 自带温度校准功能 |
| 3.6 | 内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠 |
| 3.7 | 温度设置范围：0℃～60℃ |
| 3.8 | 控温范围：室温+5℃～60℃ |
| 3.9 | 时间设置：1min～99h59min/∞ |
| 3.10 | 控温精度：≤±0.5℃（@37℃） |
| 3.11 | 显示精度：0.1℃ |
| 3.12 | 温度均匀性：≤±0.5℃（@37℃） |
| 3.13 | 转速范围：50～300Rpm |
| 3.14 | 水平振幅：≥20mm |
| 3.15 | 升温时间：≤15分钟（25℃升温到60℃） |
| 3.16 | 平台尺寸：≥230x230mm |
| 3.17 | 内腔高度：≥182mm |
| 4 | 配置要求： |
| 4.1 | 主机1台 |
| 4.2 | 万能托盘（弹簧夹）1套 |
| 5 | 保修期：2年，终身维修。 |

供应商：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、供应商须具备具有经营许可证，授权书，产品注册证等相关证件。

四、报价文件：

1、报价须带文件资料:①营业执照、②法人身份证等相关复印件、③业务员参加的须提供授权委托书和业务员身份证复印件、④报价单。以上资料必须齐全并加盖单位公章，否则该报价文件作无效处理。

2、报价文件递交截止时间：2024年6月9日北京时间16时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

3、报价文件报送方式：密封后送达绍兴市妇幼保健院设备科，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求(本内容均为实质性条款，不允许出现负偏离，否则作无效投标处理）且报价最低的原则确定成交供应商（若出现最低价相同的，则以抽签决定成交供应商）。

六、联系方式：

联系人：张老师                         联系电话：18358505681

联系地址：浙江省绍兴市越城区凤林东路222号绍兴市妇幼保健院

绍兴市妇幼保健院

2024年6月6日