## 采购目录
标段 | 目录名称 | 参考规格型号 | 层次 | 单位 | 参考单价（元） | 参考用量 | 采购周期（年） | 参考总金额（元）
1 | 奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡 | 各种规格 | 进口 | 人份 | 45 | 120 | 3 | 5400
| 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 各种规格 | 进口 | 人份 | 45 | 4800 |  | 216000
| 革兰氏阳性细菌药敏卡片 | 各种规格 | 进口 | 人份 | 45 | 4800 |  | 216000
| 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 各种规格 | 进口 | 人份 | 45 | 4800 |  | 216000
| 革兰氏阴性细菌药敏卡片 | 各种规格 | 进口 | 人份 | 45 | 4800 |  | 216000
| 酵母菌鉴定卡 | 各种规格 | 进口 | 人份 | 45 | 120 |  | 5400
| 酵母菌药敏卡片 | 各种规格 | 进口 | 人份 | 45 | 120 |  | 5400
| 厌氧及棒状杆菌鉴定卡 | 各种规格 | 进口 | 人份 | 45 | 60 |  | 2700
2 | 胎盘生长因子（PLGF）检测试剂 | 各种规格 | 国产 | 人份 | 87 | 9000 | 3 | 783000
3 | 超声探头隔离套 | 各种规格 | 国产 | 只 | 2.5 | 320000 | 2 | 800000
4 | 一次性呼吸机管路 | RT265 | 进口 | 套 | 475 | 400 | 2 | 190000
5 | 一次性橡胶检查手套(一副一包） | 灭菌无粉，各种规格 | 国产 | 副 | 1.05 | 50000 | 2 | 52500
6 | 医用棉签 | 15cm 10*1 | 国产 | 包 | 0.44 | 16000 | 2 | 7040
7 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂（胶体金法） | 各种规格 | 国产 | 人份 | 7.8 | 8000 | 2 | 62400
8 | 红细胞抗体筛选指示红细胞 | 11.5ml | 进口 | 瓶 | 57.2 | 2 | 2 | 114.4
| 红细胞抗体筛选微孔板 | 24人份/盒 |  | 板 | 336 | 2 |  | 672
| 低离子强度盐溶液 | 11.5ml |  | 瓶 | 170 | 2 |  | 340
| Galileo 板 | （100板) |  | 箱 | 7200 | 40 |  | 288000
| Novaclone稀释质控液 | 10mL |  | 瓶 | 350 | 4 |  | 1400
| 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒(红细胞凝集法) | 10mL |  | 盒 | 240 | 48 |  | 11520
| 抗D(IgM+IgG)血型定型试剂(单克隆抗体) | 10mL |  | 瓶 | 2500 | 2 |  | 5000
说明： 1.层次中标注进口，指允许进口产品参加申报； 2.同一标段内含多个产品时，供应商应能覆盖标段内所有产品，不得缺项； 3.标段1和标段2需提供配套设备； 4.标段5和标段6均需提供样品，递交至评审现场。

## 配套设备要求
标段1 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 用于临床分离的细菌、真菌的鉴定和药敏试验
2 | 临床应用范围
2.1 | 鉴定功能：仪器可鉴定≥500种细菌及真菌，包括但不局限于革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、弯曲菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、厌氧菌及棒状杆菌等
2.2 | 药敏测试范围和时间： 仪器可以完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、肺炎链球菌及酵母样真菌的快速药敏试验(细菌平均检测时间为6～8小时；真菌药敏平均报告时间<16小时)
2.3 | 测试药物数量： 单张细菌药敏卡提供15-20个药物敏感性结果及MIC值，双卡模式下可最多提供35个药物的检测结果，真菌药敏可检测药物≥5种
2.4 | 关键测试药物： 对于革兰阴性菌，可以提供头孢哌酮/舒巴坦、替加环素、米诺环素、多西环素、粘菌素等药物的药敏检测； 对于革兰阳性球菌可以提供达托霉素、替考拉宁、头孢罗膦等最新药物的药敏检测； 对于真菌可以提供卡泊芬净、米卡芬净两种棘白菌素类药物
2.5 | MIC检测范围：可提供5～7个MIC浓度报告范围，完全覆盖CLSI、EUCAST的折点，满足临床根据PK/PD用药的需求
2.6 | 可检测耐药机制：可检测包括ESBL，CRE，MRSA，VRE，高水平氨基糖苷类耐药，可诱导克林霉素耐药、头孢西丁耐药等多种耐药机制，可检测并提示低水平产碳青霉烯酶的菌株
2.7 | 重点耐药指标预警：通过CARSS中间件实现对ESBL，CRE，MRSA，VRE等13种重点耐药率指标监测，对高于全国/本省平均耐药率的结果实现自动预警
3 | 产品资质标准
3.1 | 认证要求：鉴定药敏分析仪，鉴定卡片，药敏卡片，均通过NMPA（CFDA），FDA和CE认证； 药敏规则：药敏结果符合CLSI及EUCAST规则要求
4 | 仪器性能
4.1 | 通量：设备通量为（15/30/60）孔位，最多同时进行15/30/60个鉴定或药敏实验； 卡片自动化装载：仪器真空充填器利用试卡半透膜原理自动完成菌液充填，每次可以同时填充≥10个测试板，仪器可以实现卡片自动热切封口，并自动装载至读数/孵育系统； 卡片自动化卸载：仪器可以将完成后的试卡自动从读数架中退出，进入废卡收集装置； 鉴定药敏卡片：全封闭式附独立条形码测试卡，检测过程中无需额外加试剂
5 | 软件与专家系统
5.1 | 可检测耐药表型：专家系统中储存有超过50000张MIC分布图谱，并可以分析3000种以上的耐药表型； 自动审核和报告：专家系统可以发现异常耐药表型，并对鉴定+药敏结果进行评价，通过与LIS相配合，90%以上药敏结果可以免去人工审核，直接发送至LIS快速出报告，提升药敏报告的时效性； 局域网多用户云模式：通过医院局域网实现在多台电脑上，多用户同时登录，实验远程标本录入，查看结果，审核报告； 质量控制模块：软件中具有专用的质控模块，可以对整体流程进行质量控制，可以发布鉴定/药敏质控报告； 罕见耐药表型报警功能：通过CARSS中间件，对万古霉素非敏感的金黄色葡萄球菌、利奈唑胺非敏感的金黄色葡萄球菌、黏菌素/多粘菌素耐药的肠杆菌目等罕见耐药菌实现监测预警
6 | 实验室连接功能
6.1 | LIS连接：免费提供LIS系统的单向或双向通讯； Whonet连接：可实现WHONET文件格式导出； CARSS中间件独立通道：通过新增独立数据传输通道实现与CARSS中间件的连接，保障耐药数据规范快速上报。需提供CARSS官方通知和文件证明
7 | 维护和服务
7.1 | 维护时间：设备维护保养简单易操作，日保养<1分钟，周保养<5分钟，月保养<10分钟； 产品培训：厂家或经销商提供一周免费的产品和技术培训，包括技术原理、操作要领和结果判读技能
标段2 技术参数要求
序号 | 技术参数要求
1 | 工作原理：化学发光法
2 | 提供符合医院使用要求仪器电子版SOP文件、中英文操作手册和维修手册
3 | 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家相关技术规范和技术标准
▲4 | 免费提供对应的经可靠验证的子痫前期预测配套软件，并能通过软件在孕早期使用含有PLGF指标的四联检测（孕妇病史、平均动脉压、子宫动脉搏动指数、PLGF）计算出子痫前期发生的风险，出具检测报告供临床参考（需现场演示软件功能，并出具相关验证资料）
5 | 需提供配套设备，lis连接费用由中标方负责，免费维保及免费提供维保所需相关配件，提供质控品、校准品、清洗液及其他耗材，免费比对、校准和性能验证，提供具有相关专业技术职称的技术人员1名
6 | 4小时内维修响应并修复，24小时未修复提供备用设备